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● 交直流双模式电子负载: DC 模式下支持 CC、CV、CR、CP 以及 CV+CC、CR+CC、CP+CC 组合模式；AC 模式下支持 CC、CR、CP，适合电源、快充、ATE、老化和生产线测试等场景。
● 高功率交/直流带载能力: 提供 500W/1000W/3000W 多档功率机型，最高覆盖 DC 600V / 240A / 3000W，AC 420V / 150A / 3000VA，满足不同功率等级测试需求。
● 丰富的测试功能: 支持动态模式、短路模拟、Von 带载电压设置、远端补偿等功能。带T机型支持电池放电测试、OCP 过流保护测试、OPP 过功率保护测试，带V机型支持纹波测试功能。
● 动态负载响应测试：DC 动态模式可设置 T1/T2 两组负载参数，支持连续和单次脉冲运行，用于验证电源瞬态响应能力。
● 多机并联扩展：OEL8613 / OEL8613C 支持最多10台并联，最大电流可达 400A；通过 RS485 实现主从并机通讯，适合更大电流测试场景。
● 完善的保护机制：具备 OVP 过压、OCP 过流、OPP 过功率、OTP 过温、输入反接、市电异常、交流输入频率异常、并机故障等保护与告警机制，提升测试安全性。
● 配备 3.9 英寸TFT 彩色显示屏，内置 RS232 与 USB Device 接口，支持 SCPI 协议及上位机控制，适合自动化测试平台和产线测试系统。


特点
可编程交直流电子负载


OEL86系列


性能参数
仪器必须在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
	型号
	OEL8613
	OEL8613C
	OEL8614
	OEL8614C
	OEL8634
	OEL8634C

	额定输出(0℃-40℃)
	电压
	2.5-100 Vrms /
150 Vpk
	2.5-420 Vrms /
600 Vpk
	2.5-100 Vrms /
150 Vpk
	2.5-420 Vrms /
600 Vpk
	2.5-100 Vrms /
150 Vpk
	2.5-420 Vrms /
600 Vpk

	
	电流
	25 Arms / 40 Apk
	50 Arms / 80 Apk
	150 Arms / 240 Apk

	额定输入功率
	500 W
	1000W
	3000W

	额定输入频率
	40-70 HzAC/ DC

	最低工作电压
	3.5V@40Apk
	3.5V@40Apk
	3.5V@80Apk
	3.5V@80Apk
	3.5V@240Apk
	3.5 V@240Apk

	CV 模式（DC）
	范围
	2.5-150V
	2.5-600V
	2.5-150V
	2.5-600V
	2.5-150V
	2.5-600V

	
	设置和回读分辨率
	10 mV

	
	设置和回读精度
	0.05% + 0.05% FS（DC）；0.1% + 0.1% FS（AC）

	[bookmark: _Hlk232690104]CC 模式
	范围
	0-2.5 Arms / 4 Apk

	0-25 Arms / 40 Apk
	0-2.5 Arms / 4 Apk

	0-25 Arms / 40 Apk
	0-5 Arms / 8 Apk
	0-50 Arms / 80 Apk
	0-5 Arms / 8 Apk
	0-50 Arms / 80 Apk
	[bookmark: OLE_LINK28]0-15 Arms / 240 Apk
	0-150 Arms / 240 Apk
	0-15 Arms / 240 Apk
	0-150 Arms / 240 Apk

	
	设置分辨率
	1mA
	10mA
	1mA
	10mA
	1mA
	10mA
	1mA
	10mA
	1mA
	10mA
	1mA
	10mA

	
	回读分辨率
	0.1mA
	1mA
	0.1mA
	1mA
	0.1mA
	1mA
	0.1mA
	1mA
	1mA
	10mA
	1mA
	10mA

	
	设置和回读精度
	0.03%+0.03%FS (DC) 、0.1%+0.1%FS (AC) 

	CR 模式
	范围
	0.05Ω - 7.5kΩ

	
	设置精度
	0.1%+0.01%FS(DC)、0.1%+0.02%FS(AC)

	CP 模式范围
	范围
	0-500 W
	0-1 kW
	0-3 kW

	
	设置和回读分辨率
	10 mW

	
	设置和回读精度
	0.1% + 0.1% FS（DC）；0.2% + 0.2% FS（AC）

	动态模式（DC）

	T1 / T2
	0.1 ms - 50 s
	1 ms - 50 s
	1 ms - 50 s

	
	上升/下降
斜率
	0.01A/ms - 2000A/ms
	0.01A/ms - 500A/ms

	
	最小上升时间
	20 us
	300 us
	300 us

	保护功能
	过功率、过压、过流、过温保护、输入反接保护

	短路模拟
	CC 模式、CV 模式、CR 模式

	测试功能
	带T机型支持电池放电测试、OCP 过流保护测试、OPP 过功率保护测试，带V机型支持纹波测试功能

	通信接口
	RS232 、USB Device；支持 SCPI 协议及上位机控制

	安全/EMC
	符合欧洲 EMC 指令 89/336/EEC，对应 Class A 测试与测量产品要求

	耐压
	500 Vdc，1 mA（输出对地）；1.5 kVac，5 mA（输入对地）

	尺寸（宽*高*深）
	215 x 88 x 375 mm
	428 x 88 x 375 mm
	428 x 264 x 375 mm

	重量
	约 5 kg
	约 10 kg
	约 30 kg


                                                                                                               以上参数如有变化不再另行通知，请以网站更新为准。

订货信息 
	标配配件

	电源线

	用户手册

	保险丝

	USB线

	选配配件

	L型固定支架

	20A测试线

	DB9转接板

	RS232


     
福建利利普光电科技有限公司
福建漳州龙文区蓝田开发区鹤鸣路19号光电科技楼
Tel:+0596.213.0430       E-mail :info@owon.com.cn         
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利利普
仪器仪表
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