# 特点

● 1/2 2U 标准机箱尺寸 ，支持后面板输出 ，适用于机架式系统集成

● 支持宽范围交流输入及 1000W 恒功率宽范围直流输出 ，提供 60A、 120A 机型 ，覆盖更多电压/电流组合 ，尤其适用于低压大电流测试

● 高精度设置与回读分辨率 ：10mV/1mA

● 支持 100 步 LIST 序列编程与 PC 上位机控制

● 支持 CV/CC 优先模式切换 ，满足不同负载应用需求

● 内置输出泄放电路 ，有效消除关机后的残余高压 ，提升操作安全性

● 内置 SAS 模型 ，可模拟光伏组件输出特性 ，支持 EN 50530 与 Sandia 标准 ，便于验证 MPPT 跟踪性能及转换效率

● 全数字控制架构 ，集成过压(OVP)、过流(OCP)、过功率(OPP)、过温度(OTP)等多重保护机制

● 标配 RS232/RS485 通信, 支持 Modbus 及 SCPI 指令 ，便于远程控制和自动化测试

● 3.9-inch TFT LCD 彩屏显示 ，支持输出曲线显示及在线记录 1 分钟数据

◎性能参数

仪器必须在规定的温度下连续运行 30 分钟以上才能保证以下参数

| 型号 供电(电压/频率) |  | OWH67E010-150 OWH67E010-60 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100-240Vac；50-60Hz |  |
| 额定输出 (0℃-40℃) | 电压 | 0-150V | 0-60V |
|  | 限压保护 | 155V | 65V |
|  | 电流 | 0-60A | 0-120A |
| 最大输出功率 |  | 1000W |  |
| 负载调整率* | 电压 | ≤30mV | ≤30mV |
|  | 电流 | ≤30mA | ≤30mA |
| 电源调整率 | 电压 | ≤20mV | ≤20mV |
|  | 电流 | ≤20mA | ≤20mA |
| 设置解析度 |  | 10mV/1mA |  |
| 回读解析度 |  | 10mV/1mA |  |
| 设置精确度（%of output+offset) | 电压 | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS |
|  | 电流 | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS |
| 回读精确度（%of output+offset) | 电压 | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS |
|  | 电流 | ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.1%+0.1%FS |
| 纹波/噪声 （20Hz-20MHz） | 电压(Vp-p) | ≤ 150mVp-p | ≤ 150mVp-p |
|  | 电流(rms) | ≤60mA | ≤ 120mA |
| 输出温度系数(0℃-40℃) |  | 100ppm/℃（电压） ；200ppm/℃（电流） |  |
| 回读温度系数 |  | 100ppm/℃（电压） ；200ppm/℃（电流） |  |
| 瞬态恢复时间 (10%-90%额定负载) |  | ≤ 5.0ms |  |
| 显示 |  | 3.9 英寸 TFT 彩色液晶屏 |  |
| 接口 |  | RS232 ，RS485 ，CAN 并机 |  |
| 尺寸（宽*高*深 mm) |  | 214*88*374 |  |
| 重量 (kg) |  | 约 6.3kg |  |

* ：电压负载调整率侦测点为电压补偿端口。

以上参数如有变化不再另行通知 ，请以网站更新为准

◎订货信息

订货号

订货信息

主机型号

| 0-150V ，0-60A， | 1000W， | 1CH | OWH67E010-150 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-60V ，0-120A， | 1000W， | 1CH | OWH67E010-60 |

标配附件

| 产品快速指南 | ———— |
| --- | --- |
| 符合所在国标准的电源线 | ———— |
| RS485/CAN 通讯接线端子 | 7Term-3 |
| 电压远端补偿端子 | 7Term-4 |

选配附件

| 40A 测试线 | 7T2T40 |
| --- | --- |
| 80A 测试线 | 7T2T80 |
| 120A 测试线 | 7T2T120 |
| L 型固定支架 | 7L-B |

保修期

主机保修 1 年 ，不包括附件

# 福建利利普光电科技有限公司

福建漳州龙文区蓝田开发区鹤鸣路 19 号光电科技楼

Tel:+0596.213.0430       E-mail :info@owon.com.cn

www.owon.com

利利普