[bookmark: _GoBack]OEL85系列技术规格
仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：
	型号
	OEL8512(T)
	OEL8512B
(T)
	OEL8512C
(T)
	OEL8511(T)
	OEL8511B
(T)
	OEL8511C
(T)
	OEL8513
(T)

	输入
	电压
	0-150V
	0-300V
	0-600V
	0-150V
	0-300V
	0-600V
	0-150V

	
	电流
	0-40A
	0-20A
	0-40A

	
	功率
	400W
	200W
	500W

	最小操作电压
	1.1V@40A
	0.8V@20A
	1.1V@40A

	定电压模式（CV）

	量程
	0-150V
	0-300V
	0-600V
	0-150V
	0-300V
	0-600V
	0-150V

	分辨率
	1mV
	1mV
	1mV

	精度
	0.05%+0.05%FS

	定电流模式（CC）

	量程
	0-40A
	0-20A
	0-40A

	分辨率
	1mA
	1mA
	1mA

	精度
	0.03%+0.03%IFS

	定电阻模式（CR）

	量程
Ω
	0.05-7.5k 

	精度 *1
	0.1%+0.01%R

	定功率模式（CP）

	量程
	400W
	200W
	500W

	分辨率
	10mW
	10mW
	10mW

	精度 *1
	0.1%+0.1%FS

	动态模式（CCD）

	T1&T2
	0.1ms-50s

	上升/下降
斜率
	0.01A/ms-2000A/ms

	最小上升时间
	20us

	电压回读值

	量程
	0-15V
	0-150V
	0-30V
	0-300V
	0-60V
	0-600V
	0-15V
	0-150V
	0-30V
	0-300V
	0-60V
	0-600V
	0-150V

	分辨率
	1mV
	1mV
	1mV
	1mV
	1mV
	1mV
	1mV

	精度
	0.03%+
0.05%FS
	0.03%+
0.05%FS
	0.03%+
0.05%FS
	0.03%+
0.05%FS
	0.03%+
0.05%FS
	0.03%+
0.05%FS
	0.03%+
0.05%FS

	电流回读值

	量程
	0-40A
	0-20A
	0-40A

	分辨率
	0.1mA
	0.1mA
	0.1mA

	精度
	0.03%+0.03%FS

	功率回读值

	量程
	0-400W
	0-200W
	0-500W

	分辨率
	10mW

	精度
	0.1%+0.1%FS

	保护功能

	过功率保护 （OPP） 
	>OPP值 10ms保护

	过电压保护 （OVP）
	>OVP值 0.1ms保护

	过电流保护 （OCP） 
	>OCP 值 0.1ms保护

	过温度保护
	85℃

	短路

	电流（CC）
	>40A
	>20A
	>40A

	电压（CV）
	0

	电阻（CR）
	50mΩ

	测试功能

	电池放电容量测试，OCP测试,OVP测试
	选配，带T后缀产品型号

	交流参数

	电压范围
	110V ±10%或220V ±10%

	频率范围
	50/60Hz

	接口

	RS-232 
	支持SCPI

	一般

	散热
	内部智能风扇强制风冷调节

	安全性
	符合欧洲EMC 指令 89/336/EEC，用于A类测试和测量产品

	耐压（输入对大地）
	1.5KV/AC/5mA

	体积
（长*宽*高）
	375mm*215mm*88mm

	净重
	约5kg
	约4.2kg
	约5kg


* 1精度 电压电流输入值不小于10%FS
如有参数变化不再另行通知，请以网站更新为准。
调整间隔期：建议校准间隔期为一年。
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