
OWH65系列单通道大功率可编程直流电源参数附页
仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：

OWH6546（A）参数指标
	机型
	OWH6546
	OWH6546A

	额定输出

 (0℃-40℃)
	输出电压范围
	0 -1200V
	0-1200V

	
	OVP
	1V-1250V
	1V-1250V

	
	输出电流范围
	0-30A
	0-20A

	
	OCP
	1A-35A
	1A-25A

	
	最大功率 
	18kW
	12kW

	输入电压
	Volt/freq.
	3P4W, 380Vac+/-10%；45Hz-65Hz (L1/L2/L3-N)

	负载调整率
	CV
	≤300mV
	≤300mV

	
	CC
	≤15mA
	≤45mA

	电源调整率 
	CV
	≤300mV
	≤300mV

	
	CC
	≤15mA
	≤45mA

	设置分辨率
	电压
	10mV
	10mV

	
	电流
	1mA
	1mA

	回读分辨率
	电压
	10mV
	10mV

	
	电流
	1mA
	1mA

	设置精度
	电压
	≤0.05% ± 500mV
	≤0.05% ± 500mV

	
	电流
	≤0.1% ± 30mA
	≤0.1% ± 90mA

	回读精度
	电压
	≤0.05% ± 500mV
	≤0.05% ± 500mV

	
	电流
	≤0.1% ± 30mA
	≤0.1% ± 90mA

	纹波噪声(*)
	电压
	≤2Vp-p
	≤2Vp-p

	
	电流
	≤150mArms
	≤300mArms

	输出温漂系数

(0℃-40℃)
	电压
	100ppm/℃
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃
	200ppm/℃

	回读温漂系数
	电压
	100ppm/℃
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃
	200ppm/℃

	动态响应 (10%-90% rated load)
	≤5.0ms
	≤5.0ms

	工作温度范围
	0-40℃
	0-40℃

	显示
	3.9 英寸彩色液晶屏
	3.9 英寸彩色液晶屏

	通讯接口
	USB，以太网，RS485
	USB，以太网，RS485

	尺寸大小（mm）
	428W * 274.4H * 511.5D
	428W * 274.4H * 511.5D

	重量
	约30kg
	约30kg


*：噪声带宽20MHz，涟波带宽1MHz，输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试。
OWH6522参数指标
	机型
	OWH6522

	额定输出 (0℃-40℃)
	电压 
	0 - 60V

	
	OVP
	1 - 65V

	
	电流
	0 - 120A

	
	OCP
	1 - 121A

	
	功率
	3000W

	电源电压
	电压/频率
	198V-240Vac；45Hz-65Hz

	负载调整率*
	CV
	≤30mV

	
	CC
	≤60mA

	电源调整率
	CV
	≤30mV

	
	CC
	≤60mA

	设置解析度
	电压
	10mV

	
	电流
	1mA

	回读解析度
	电压
	10mV

	
	电流
	1mA

	设置精确度
	电压
	≤0.05% ± 30mV

	
	电流
	≤0.1% ± 120mA

	回读精确度
	电压
	≤0.05% ± 30mV

	回读精确度
	电压
	≤0.1% ± 120mA

	涟波/噪声
	电压
	≤80mVp-p

	
	电流
	≤120mArms

	输出温度系数

(0℃-40℃)
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃

	回读温度系数
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃

	瞬态恢复时间
(10%-90% 额定负载)
	≤5.0ms

	工作温度
	0-40℃

	显示
	4.3英寸的彩色液晶显示

	接口
	USB，LAN，RS485

	尺寸（mm）
	428（W）X 88.0（H）X 446.2（D）

	重量
	约13kg


*：该指标侦测点为电压补偿端。

调整间隔期：建议校准间隔期为一年。
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