
OWH67系列可编程直流电源参数附页
仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：

OWH67012系列
	型号
	OWH67012-80
	OWH67012-150
	OWH67012-300

	额定输出 (0℃-40℃)
	电压
	0 -80V
	0-150V
	0-300V

	
	过压保护
	1-85V
	1-155V
	1-305V

	
	电流
	0-30A
	0-20A
	0-10A

	
	过流保护
	1-35A
	1-25A
	1-15A

	
	功率
	1200W

	
	过载保护
	10W - 1300W

	电源电压
	电压/频率
	85V-265Vac；50Hz-60Hz,10A Max

	负载调整率(% 输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+0.03%FS

	
	CC
	≤0.03%+0.05%FS

	电源调整率(% 输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+0.03%FS

	
	CC
	≤0.03%+0.05%FS

	设置解析度
	电压
	10mV

	
	电流
	1mA

	回读解析度
	电压
	1mV

	
	电流
	1mA

	设置精确度
	电压
	≤0.05%+0.05%FS

	
	电流
	≤0.05%+0.1%FS

	回读精确度
	电压
	≤0.05%+0.05%FS

	
	电流
	≤0.05%+0.1%FS

	涟波/噪音(*)
	电压
	≤100mVp-p
	≤100mVp-p
	≤250mVp-p

	
	电流
	≤50mArms
	≤50mArms
	≤50mArms

	输出温度系数 (0℃-40℃)
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃

	回读温度系数
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃


*:噪声带宽20MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试。
OWH67018系列
	型号
	OWH67018-150

	额定输出 (0℃-40℃)
	电压
	0-150V

	
	过压保护
	1-155V

	
	电流
	0-30A

	
	过流保护
	1-35A

	
	功率
	1800W

	
	过载保护
	10W - 1900W

	电源电压
	电压/频率
	85V-265Vac；50Hz-60Hz,10A Max

	负载调整率(% 输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+0.03%FS

	
	CC
	≤0.03%+0.05%FS

	电源调整率(% 输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+0.03%FS

	
	CC
	≤0.03%+0.05%FS

	设置解析度
	电压
	10mV

	
	电流
	1mA

	回读解析度
	电压
	1mV

	
	电流
	1mA

	设置精确度
	电压
	≤0.05%+0.05%FS

	
	电流
	≤0.05%+0.1%FS

	回读精确度
	电压
	≤0.05%+0.05%FS

	
	电流
	≤0.05%+0.1%FS

	涟波/噪音(*)
	电压
	≤100mVp-p

	
	电流
	≤50mArms

	输出温度系数 (0℃-40℃)
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃

	回读温度系数
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃


*:噪声带宽20MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试。
OWH67020系列
	型号
	OWH67020-150
	OWH67020-300
	OWH67020-600

	额定输出 (0℃-40℃)
	电压
	0-150V
	0-300V
	0-600V

	
	过压保护
	1-155V
	1-305V
	1-605V

	
	电流
	0-20A
	0-10A
	0-10A

	
	过流保护
	1-25A
	1-15A
	1-11A

	
	功率
	2000W

	
	过载保护
	10W-2100W

	电源电压
	电压/频率
	85V-265Vac；50Hz-60Hz,10A Max

	负载调整率(% 输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+0.03%FS

	
	CC
	≤0.03%+0.05%FS

	电源调整率(% 输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+0.03%FS

	
	CC
	≤0.03%+0.05%FS

	设置解析度
	电压
	10mV

	
	电流
	1mA

	回读解析度
	电压
	1mV

	
	电流
	1mA

	设置精确度
	电压
	≤0.05%+0.05%FS

	
	电流
	≤0.05%+0.1%FS

	回读精确度
	电压
	≤0.05%+0.05%FS

	
	电流
	≤0.05%+0.1%FS

	涟波/噪音(*)
	电压
	≤100mVp-p
	≤250mVp-p
	≤500mVp-p

	
	电流
	≤30mArms
	≤50mArms
	≤50mArms

	输出温度系数 (0℃-40℃)
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃

	回读温度系数
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃


*:噪声带宽20MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试。
OWH67030系列
	型号
	OWH67030-150
	OWH67030-150A
	OWH67030-300
	OWH67030-600

	额定输出 (0℃-40℃)
	电压
	0-150V
	0-150V
	0-300V
	0-600V

	
	过压保护
	1-155V
	1-155V
	1-305V
	1-605V

	
	电流
	0-30A
	0-40A
	0-15A
	0-10A

	
	过流保护
	1-35A
	1-45A
	1-20A
	1-11A

	
	功率
	3000W

	
	过载保护
	10W - 3100W

	电源电压
	电压/频率
	85V-265Vac；50Hz-60Hz,16A Max

	负载调整率(% 输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+0.03%FS

	
	CC
	≤0.03%+0.05%FS

	电源调整率(% 输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+0.03%FS

	
	CC
	≤0.03%+0.05%FS

	设置解析度
	电压
	10mV

	
	电流
	1mA

	回读解析度
	电压
	1mV

	
	电流
	1mA

	设置精确度
	电压
	≤0.05%+0.05%FS

	
	电流
	≤0.05%+0.1%FS

	回读精确度
	电压
	≤0.05%+0.05%FS

	
	电流
	≤0.05%+0.1%FS

	涟波/噪音(*)
	电压
	≤100mVp-p
	≤150mVp-p
	≤250mVp-p
	≤500mVp-p

	
	电流
	≤50mArms
	≤50mArms
	≤50mArms
	≤50mArms

	输出温度系数 (0℃-40℃)
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃

	回读温度系数
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃


*:噪声带宽20MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试。
OWH67060系列
	型号
	OWH67060-300
	OWH67060-600
	OWH67060-1200

	额定输出 (0℃-40℃)
	电压
	0-300V
	0-600V
	0-1200V

	
	过压保护
	1-305V
	0-605V
	0-1250V

	
	电流
	0-30A
	0-20A
	0-10A

	
	过流保护
	1-35A
	0-25A
	0-11A

	
	功率
	6000W

	
	过载保护
	10W - 6500W

	电源电压
	电压/频率
	100V-240Vac；50Hz-60Hz,32A Max

	负载调整率(% 输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+0.03%FS

	
	CC
	≤0.03%+0.05%FS

	电源调整率(% 输出+偏移)
	CV
	≤0.03%+0.03%FS

	
	CC
	≤0.03%+0.05%FS

	设置解析度
	电压
	10mV

	
	电流
	1mA

	回读解析度
	电压
	1mV

	
	电流
	1mA

	设置精确度
	电压
	≤0.05%+0.05%FS

	
	电流
	≤0.05%+0.1%FS

	回读精确度
	电压
	≤0.05%+0.05%FS

	
	电流
	≤0.05%+0.1%FS

	涟波/噪音(*)
	电压
	≤500mVp-p
	≤500mVp-p
	≤2Vp-p

	
	电流
	≤50mArms
	≤50mArms
	≤50mArms

	输出温度系数 (0℃-40℃)
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃

	回读温度系数
	电压
	100ppm/℃

	
	电流
	200ppm/℃


*:噪声带宽20MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试。
一般特性
	特性
	说明

	瞬态恢复时间
(10%-90% 额定负载)
	5ms

	工作温度
	0-40℃

	显示
	3.9 英寸的彩色液晶显示

	接口
	USB，RS485，LAN(可选)

	尺寸
	OWH67012系列

OWH67018系列

OWH67020系列

OWH67030系列
	214.6mm (宽) X 88.0mm (高) X453.0mm (深)

	
	OWH67060系列
	430.0mm (宽) X 88.0mm (高) X453.0mm (深)

	重量
	OWH67012系列
	约6.4公斤

	
	OWH67018系列

OWH67020系列

OWH67030系列
	约6.8公斤

	
	OWH67060系列
	约13公斤


调整间隔期：建议校准间隔期为一年。
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