
OWH9800系列数字功率计技术规格
仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准。
	型号
	OWH9811
	OWH9830

	显示
	高清TFT 3.95寸彩屏
	高清TFT 3.95寸彩屏

	显示更新率
	0.1s、0.2s、0.5s、1s、2s、5s
	0.1s、0.2s、0.5s、1s、2s、5s

	测量对象
	V, A, W, VA, var, λ, fU, CfU, CfI, Upk, Ipk, THD
	V, A, W, VA, var, λ, fU, CfU, CfI, Upk, Ipk, THD

	测量方式
	CH1
1ph-AC
	CH2
 1ph-AC+DC
	CH1
3ph-AC
	CH2
1ph-AC+DC

	电压测量范围
	3.0V-600Vrms   
	0V-1000Vpk*1
	3.0V-600Vrms   
	0V-1000Vpk*1

	电压量程
	CF=3：

75V/150V/300V/600V

CF=6：

37.5/75V/150V/300V
	50V/100V/500V/1000V
	CF=3：

75V/150V/300V/600V

CF=6：

37.5/75V/150V/300V
	50V/100V/500V/1000V

	电压精度
	±（ 0.4%读数+0.1%量程+1字）
	±（ 0.4%读数+0.1%量程+1字）

	电压分辨率
	0.01V/0.1V
	0.01V/0.1V

	电流测量范围
	0~20.0Arms 
	0-20Apk*1
	0~20.0Arms 
	0-20Apk*1

	电流量程
	CF=3：

0.2A/1A/4A/20A

CF=6：

0.1A/0.5A/2A/10A
	0.2A/1A/4A/20A
	CF=3：

0.2A/1A/4A/20A

CF=6：

0.1A/0.5A/2A/10A
	0.2A/1A/4A/20A

	电流精度
	±（ 0.4%读数+0.1%量程+1字）
	±（ 0.4%读数+0.1%量程+1字）

	电流分辨率
	0.001A
	0.001A

	量程切换
	自动/手动
	自动/手动

	功率范围
	0~12kW
	0~20kW
	0~36kW
	0~20kW

	功率精度
	±（ 0.4%读数+0.1%量程+1字）
	±（ 0.4%读数+0.1%量程+1字）

	功率分辨率
	0.01W/0.1W/1W
	0.01W/0.1W/1W

	功率因数范围
	-1.000~1.000
	-1.000~1.000

	功率因数精度
	±（ 0.4%+0.1%*读数+1字）
	----
	±（ 0.4%+0.1%*读数+1字）
	----

	工作频率
	40Hz~70Hz
	DC+40Hz-70Hz
	40Hz~70Hz
	DC+40Hz-70Hz

	频率精度
	±（0.1%读数+1字）
	----
	±（0.1%读数+1字）
	----

	谐波分析
	2.8kHz带宽，

最高63次
	----
	2.8kHz带宽，

最高63次
	----

	积分功能
	瓦时积分（Wh）、安时积分（Ah）
	瓦时积分（Wh）、安时积分（Ah）

	预热时间
	>30 min
	>30 min

	电流峰值
	60A
	30A
	60A
	30A

	连续允许最大输入
	Vrms=700V;Irms=24A
	Vpk=1100V; Ipk=24A
	Vrms=700V;Irms=24A
	Vpk=1100V; Ipk=24A

	接口
	RS232

	通讯协议
	标准SCPI，Modbus 通信协议

	波特率（bps）
	2400、4800、9600（default）、19200、38400、57600，115200,

	显示保持
	有
	有

	静音
	有
	有

	按键锁
	有
	有

	电源
	AC 100V~240V  频率 50/60Hz

	精度环境
	18℃~28℃，30%~75%RH （28℃ < 工作温度<18℃时需增加温度系数：读数的 0.05%/℃）

	存储环境
	-10℃~50℃，80% RH 以下不凝结

	工作海拔
	≤2000 米

	机身重量
	1.3kg
	1.3kg

	机身尺寸
	235mm（长） × 110mm（高） × 295mm（宽）
	235mm（长） × 110mm（高） × 295mm（宽）


*1：指直流峰值最大值。

上述规格中的测量范围为电压/电流额定量程在20%以上，1个字的误差定义详见用户手册4.1节。
带B机型

	型号
	OWH9811B
	OWH9830B

	显示
	TFT 3.95 inch Screen
	TFT 3.95 inch Screen

	显示更新率
	0.1s、0.2s、0.5s、1s、2s、5s
	0.1s、0.2s、0.5s、1s、2s、5s

	测量对象
	V, A, W, VA, var, λ, fU, CfU, CfI, Upk, Ipk, THD
	V, A, W, VA, var, λ, fU, CfU, CfI, Upk, Ipk, THD

	测量方式
	CH1

1ph-AC
	CH2

 1ph-AC+DC
	CH1

3ph-AC
	CH2

1ph-AC+DC

	电压测量范围
	3.0V-600Vrms   
	0V-1000Vpk*1
	3.0V-600Vrms   
	0V-1000Vpk*1

	电压量程
	75V/150V/300V/600V
	50V/100V/500V/1000V
	75V/150V/300V/600V
	50V/100V/500V/1000V

	电压精度*2
	±(0.1%*读数 + 0.1%*量程+ 1字)
	±(0.1%*读数 + 0.1%*量程 + 1字)

	电压分辨率
	1mV/10mV
	1mV/10mV

	电流测量范围
	5.0mA~20.0Arms 
	5mA-20Adc
	5.0mA~20.0Arms 
	5mA-20Adc

	电流量程
	0.2A/1A/4A/20A
	0.2A/1A/4A/20A
	0.2A/1A/4A/20A
	0.2A/1A/4A/20A

	电流精度*2
	±(0.1%*读数 + 0.1%*量程+ 1字)
	±(0.1%*读数 + 0.1%*量程+ 1字)

	电流分辨率
	1mA/0.1mA
	1mA/0.1mA

	量程切换
	Auto / Manual
	Auto / Manual

	功率范围
	1W~12kW
	1W~20kW
	1W~36kW
	1W~20kW

	功率精度*3
	±(0.1%*读数 + 0.1%*量程+ 1字)
	±(0.1%*读数 + 0.1%*量程+ 1字)

	功率分辨率
	0.001W/0.01W/0.1W
	0.001W/0.01W/0.1W

	功率因素范围
	-1.0000~1.0000
	-1.0000~1.0000

	功率因素精度*4
	±[|λ–λ/1.001|+|cosφ-cos(φ+asin(γ))|+1字]
	----
	±[|λ–λ/1.001|+|cosφ-cos(φ+asin(γ))|+1字]
	----

	工作频率*5
	40~400Hz
	DC+40Hz-70Hz
	40~400Hz
	DC+40Hz-70Hz

	频率精度*5
	±(0.1%*读数)
	----
	±(0.1%*读数)
	----

	谐波分析
	2.8kHz带宽，

最高63次
	----
	2.8kHz带宽，

最高63次
	----

	积分功能
	瓦时积分（Wh）、安时积分（Ah）
	瓦时积分（Wh）、安时积分（Ah）

	预热时间
	>30 min
	>30 min

	电流峰值
	60A
	30A
	60A
	30A

	连续允许最大输入
	Vrms=700V; Irms=24A
	Vpk=1100V; Ipk=24A
	Vrms=700V; Irms=24A
	Vpk=1100V; Ipk=24A

	接口
	RS232

	通讯协议
	Standard SCPI ， Modbus protocal

	波特率（bps）
	2400、4800、9600(default)、19200、38400、57600，115200,

	显示保持
	有
	有

	静音
	有
	有

	按键锁
	有
	有

	电源
	AC 100V~240V  频率 50/60Hz

	精度环境
	18℃~28℃，30%~75%RH （28℃ < 工作温度<18℃时需增加温度系数：读数的 0.05%/℃）

	存储环境
	-10℃~50℃，80% RH 以下不凝结

	工作海拔
	≤2000 米

	机身重量
	1.3kg
	1.3kg

	机身尺寸
	235mm（长）×110mm（高）×295mm（宽）
	235mm（长）×110mm（高）×295mm（宽）


*1：指直流峰值最大值。

*2：测试条件：18~28℃，30~75%RH，电压/电流波形为正弦波，电压/电流输入范围为1-100%，功率因数为1。

*3：测试条件同条件2。

*4：额定电压、电流下测试，γ=0.002。

*5：频率测量时，要求输入信号电平大于等于测量量程的5%，频率测量范围为40-400Hz，表中电压、电流、功率在40-70Hz下保证精度，70-400Hz下测量数值作为参考。
调整间隔期：建议校准间隔期为一年。
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