SP系列单路输出直流电源技术规格

仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：

|  |  | 参数说明 |  |  |  |  |  |  |  | 参数指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SP3051 | SP6053 | SP3101 | SP3103 | SP6101 | SP6103 | SP8206 | SP8207 |  |
| 输入电参数 | 工作电压范围 | 100-120Vac | 100-120Vac | 100-120Vac | 100-120Vac | 100-120Vac | 100-120Vac | 100-240Vac | 200-240Vac | 110V± 10% |
|  |  | 200-240Vac | 200-240Vac | 200-240Vac | 200-240Vac | 200-240Vac | 200-240Vac |  |  | 220V± 10% |
|  | 工作频率范围 | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |  |
|  | 效率 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | ≥83% | -- | 110Vac，full load |
|  |  | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | ≥88% | ≥88% | 220Vac，full load |
|  | 满载输入电流 | ≤2.8A | ≤5.6A | ≤2.8A | ≤5.6A | ≤2.8A | ≤5.6A | ≤6.6A | -- | 110Vac |
|  |  | ≤1.4A | ≤2.8A | ≤1.4A | ≤2.8A | ≤1.4A | ≤2.8A | ≤3.2A | ≤3.8A | 220Vac |
|  | 空载输入电流 | ≤200mA | ≤300mA | ≤300mA | ≤300mA | ≤300mA | ≤300mA | ≤200mA | -- | 110Vac |
|  |  | ≤100mA | ≤150mA | ≤150mA | ≤150mA | ≤150mA | ≤150mA | ≤100mA | ≤150mA | 220Vac |
| 额定输出 （0℃-40℃） | 电压 | 0-30V | 0-60V | 0-30V | 0-30V | 0-60V | 0-60V | 0-80V | 0-80V |  |
|  | 限压保护 | 31V | 61V | 31V | 31V | 61V | 61V | 85V | 85V |  |
|  | 电流 | 0-5A | 0-5A | 0-10A | 0-10A | 0-10A | 0-10A | 0-20A | 0-20A |  |
|  | 功率 | 150W | 300W | 150W | 300W | 150W | 300W | 600W | 700W |  |
| 负载调整率（%of output+offset） | 电压 | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | 0-100% |
|  | 电流 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | 90%-10% Rated Voltage |
| 电源调整率 （%of output+offset) | 电压 | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV |  |
|  | 电流 | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA |  |
| 设定解析度 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |  |
|  | 电流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |  |
| 回读解析度 | 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |  |
|  | 电流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |  |
| 设定值精确度 （12个月内） （25℃±5℃） （%of output+offset） | 电压 | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±30mV | ≤0.1%±30mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV |  |
|  | 电流 | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±20mA | ≤0.1%±20mA |  |
| 回读值精确度 （25℃±5℃） （%of output+offset） | 电压 | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±30mV | ≤0.1%±30mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV |  |
|  | 电流 | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±20mA | ≤0.1%±20mA |  |
| 纹波与杂讯 （20Hz-20MHz） | 电压（Vp-p） | ≤30mVp-p | ≤30mVp-p | ≤30mVp-p | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ≤50mVp-p | ≤50mVp-p | ≤50mVp-p |  |
|  | 电压（rms） | ≤3mVrms | ≤3mVrms | ≤3mVrms | ≤3mVrms | ≤5mVrms | ≤5mVrms | ≤20mVrms | ≤20mVrms |  |
|  | 电流 | ≤30mAp-p | ≤30mAp-p | ≤30mAp-p | ≤30mAp-p | ≤30mAp-p | ≤30mAp-p | ≤20mArms | ≤20mArms |  |
| 输出温度系数 （0℃-40℃） （%of output+offset） | 电压 | ≤0.3%±20mV | ≤0.3%±10mV | ≤0.3%±10mV | ≤0.3%±10mV | ≤0.3%±20mV | ≤0.3%±20mV | 100ppm/℃ |  |  |
|  | 电流 | ≤0.3%±10mA | ≤0.3%±20mA | ≤0.3%±20mA | ≤0.3%±20mA | ≤0.3%±20mA | ≤0.3%±20mA | 200ppm/℃ |  |  |
| 回读值温度系数 （%of output+offset） | 电压 | ≤0.3%±20mV | ≤0.3%±10mV | ≤0.3%±10mV | ≤0.3%±10mV | ≤0.3%±20mV | ≤0.3%±20mV | 100ppm/℃ |  |  |
|  | 电流 | ≤0.3%±10mA | ≤0.3%±20mA | ≤0.3%±20mA | ≤0.3%±20mA | ≤0.3%±20mA | ≤0.3%±20mA | 200ppm/℃ |  |  |
| 瞬态响应时间 | 时间 | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤1.0ms | ≤5.0ms | ≤5.0ms | （50%-100% Rated Load) （SP8206/SP8207机型：10%-90% Rated Load) |

一般特性

显示

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 显示类型 | 3.7英寸的彩色液晶显示 |
| 显示分辨率 | 480水平 × 320垂直像素 |
| 显示色彩 | 65536色，TFT |

电源

| 特性 | 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 110 VAC ± 10% 或 220 VAC ± 10%（请根据仪器后面板电源输入插座左方的标识进行供电）;交流输入50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保险丝 | 参数说明 | SP3051 | SP6053 | SP3101 | SP3103 | SP6101 | SP6103 | SP8206 | SP8207 |
|  | 110 V | 250 V，F5A | 250 V，F10A | 250 V，F5A | 250 V，F10A | 250 V，F5A | 250 V，F10A | 250 V，F10A | -- |
|  | 220 V | 250 V，F3A | 250 V，F5A | 250 V，F3A | 250 V，F5A | 250 V，F3A | 250 V，F5A | 250 V，F10A | 250 V，F10A |

环境

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 温度 | 工作温度：0℃～40℃ 存贮温度：-20℃～60℃ |
| 相对湿度 | ≤90% |
| 高度 | 操作3,000 米 非操作15,000 米 |
| 冷却方法 | 风扇冷却 |

机械规格

| 特性 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 尺寸 | 290mm（长）× 117mm（宽）× 194mm（高） |  |
| 重量 | SP3051/SP6053/SP3101/SP3103/SP6101/SP6103 | 约3.0公斤 |
|  | SP8206/SP8207 | 约2.0公斤 |

安规特性

| 特性 | 说明 |
| --- | --- |
| 耐压（输出对地） | 500VDC |

V1.1.5