SP系列单路输出直流电源技术规格
仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：
	
	参数说明
	参数指标

	
	SP3051
	SP6053
	SP3101
	SP3103
	SP6101
	SP6103
	SP8206
	SP8207
	

	输入电参数
	工作电压范围
	100-120Vac
	100-120Vac
	100-120Vac
	100-120Vac
	100-120Vac
	100-120Vac
	100-240Vac
	200-240Vac
	110V± 10%

	
	
	200-240Vac
	200-240Vac
	200-240Vac
	200-240Vac
	200-240Vac
	200-240Vac
	
	
	220V± 10%

	
	工作频率范围
	50-60Hz
	50-60Hz
	50-60Hz
	50-60Hz
	50-60Hz
	50-60Hz
	50-60Hz
	50-60Hz
	

	
	效率
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	80%
	≥83%
	--
	110Vac，full load

	
	
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	85%
	≥88%
	≥88%
	220Vac，full load

	
	满载输入电流
	≤2.8A
	≤5.6A
	≤2.8A
	≤5.6A
	≤2.8A
	≤5.6A
	≤6.6A
	--
	110Vac

	
	
	≤1.4A
	≤2.8A
	≤1.4A
	≤2.8A
	≤1.4A
	≤2.8A
	≤3.2A
	≤3.8A
	220Vac

	
	空载输入电流
	≤200mA
	≤300mA
	≤300mA
	≤300mA
	≤300mA
	≤300mA
	≤200mA
	--
	110Vac

	
	
	≤100mA
	≤150mA
	≤150mA
	≤150mA
	≤150mA
	≤150mA
	≤100mA
	≤150mA
	220Vac

	额定输出
（0℃-40℃）
	电压
	0-30V
	0-60V
	0-30V
	0-30V
	0-60V
	0-60V
	0-80V
	0-80V
	

	
	限压保护
	31V
	61V
	31V
	31V
	61V
	61V
	85V
	85V
	

	
	电流
	0-5A
	0-5A
	0-10A
	0-10A
	0-10A
	0-10A
	0-20A
	0-20A
	

	
	功率
	150W
	300W
	150W
	300W
	150W
	300W
	600W
	700W
	

	负载调整率（%of output+offset）
	电压
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	0-100%

	
	电流
	≤30mA
	≤30mA
	≤30mA
	≤30mA
	≤30mA
	≤30mA
	≤30mA
	≤30mA
	90%-10% Rated Voltage

	电源调整率
（%of output+offset)
	电压
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	

	
	电流
	≤20mA
	≤20mA
	≤20mA
	≤20mA
	≤20mA
	≤20mA
	≤20mA
	≤20mA
	

	设定解析度
	电压
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	

	
	电流
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	

	回读解析度
	电压
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	

	
	电流
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	

	设定值精确度
（12个月内）
（25℃±5℃）
（%of output+offset）
	电压
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±30mV
	≤0.1%±30mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	

	
	电流
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±20mA
	≤0.1%±20mA
	

	回读值精确度
（25℃±5℃）
（%of output+offset）
	电压
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±30mV
	≤0.1%±30mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	

	
	电流
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±20mA
	≤0.1%±20mA
	

	纹波与杂讯
（20Hz-20MHz）
	电压（Vp-p）
	≤30mVp-p
	≤30mVp-p
	≤30mVp-p
	≤30mVp-p
	≤50mVp-p
	≤50mVp-p
	≤50mVp-p
	≤50mVp-p
	

	
	[bookmark: _GoBack]电压（rms）
	≤3mVrms
	≤3mVrms
	≤3mVrms
	≤3mVrms
	≤5mVrms
	≤5mVrms
	≤20mVrms
	≤20mVrms
	

	
	电流
	≤30mAp-p
	≤30mAp-p
	≤30mAp-p
	≤30mAp-p
	≤30mAp-p
	≤30mAp-p
	≤20mArms
	≤20mArms
	

	输出温度系数
（0℃-40℃）
（%of output+offset）
	电压
	≤0.3%±20mV
	≤0.3%±10mV
	≤0.3%±10mV
	≤0.3%±10mV
	≤0.3%±20mV
	≤0.3%±20mV
	100ppm/℃
	

	
	电流
	≤0.3%±10mA
	≤0.3%±20mA
	≤0.3%±20mA
	≤0.3%±20mA
	≤0.3%±20mA
	≤0.3%±20mA
	200ppm/℃
	

	回读值温度系数
（%of output+offset）
	电压
	≤0.3%±20mV
	≤0.3%±10mV
	≤0.3%±10mV
	≤0.3%±10mV
	≤0.3%±20mV
	≤0.3%±20mV
	100ppm/℃
	

	
	电流
	≤0.3%±10mA
	≤0.3%±20mA
	≤0.3%±20mA
	≤0.3%±20mA
	≤0.3%±20mA
	≤0.3%±20mA
	200ppm/℃
	

	瞬态响应时间
	时间
	≤1.0ms
	≤1.0ms
	≤1.0ms
	≤1.0ms
	≤1.0ms
	≤1.0ms
	≤5.0ms
	≤5.0ms
	（50%-100% Rated Load)
（SP8206/SP8207机型：10%-90% Rated Load)




一般特性
显示
	特性
	说明

	显示类型
	3.7英寸的彩色液晶显示

	显示分辨率
	480水平 × 320垂直像素

	显示色彩
	65536色，TFT


电源
	特性
	说明

	[bookmark: _Hlk308188984]电源电压
	110 VAC ± 10% 或 220 VAC ± 10%（请根据仪器后面板电源输入插座左方的标识进行供电）;交流输入50/60 Hz

	保险丝
	参数说明
	SP3051
	SP6053
	SP3101
	SP3103
	SP6101
	SP6103
	SP8206
	SP8207

	
	110 V
	250 V，F5A
	250 V，F10A
	250 V，F5A
	250 V，F10A
	250 V，F5A
	250 V，F10A
	250 V，F10A
	--

	
	220 V
	250 V，F3A
	250 V，F5A
	250 V，F3A
	250 V，F5A
	250 V，F3A
	250 V，F5A
	250 V，F10A
	250 V，F10A


环境
	特性
	说明

	温度
	工作温度：0℃～40℃
存贮温度：-20℃～60℃

	相对湿度
	≤90%

	高度
	操作3,000 米
非操作15,000 米

	冷却方法
	风扇冷却


机械规格
	特性
	说明

	尺寸
	290mm（长）× 117mm（宽）× 194mm（高）

	重量
	SP3051/SP6053/SP3101/SP3103/SP6101/SP6103
	约3.0公斤

	
	SP8206/SP8207
	约2.0公斤


安规特性
	特性
	说明

	耐压（输出对地）
	500VDC
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