SPE50系列单路输出电源技术规格
仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：
	型号
	SPE50024
	SPE50025

	输入特性                                                                                        

	电源电压
	100V-240V

	输入频率
	45~65Hz

	输入保险丝
	250V,F10A

	额定输出	                                                                                            

	电压
	0~500V
	0~500V

	电流
	0~2A
	0~2A

	功率
	400W
	500W

	调整率（CV）					

	负载
	≤200mV

	电源
	≤200mV

	调整率（CC）					

	负载
	≤10mA

	电源
	≤10mA

	涟波&噪声（噪声带宽20MHz,涟波带宽1MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试）

	电压（Vp-p）
	≤500mVp-p
	≤500mVp-p

	电流（rms）
	≤20mA
	≤20mA

	设定解析度

	电压
	10mV
	10mV

	电流
	1mA
	1mA

	回读解析度

	电压
	10mV
	10mV

	电流
	1mA
	1mA

	设定精确度

	电压
	≤0.05%±200mV

	电流
	≤0.05%±20mA
	≤0.05%±20mA

	回读精确度

	电压
	≤0.05%±200mV

	电流
	≤0.05%±20mA
	≤0.05%±20mA

	响应时间

	瞬态恢复时间
（10%~90%额定负载）
	≤5.0ms

	保护功能

	OVP
	0~510V
	0~510V

	OCP
	0~3A
	0~3A

	OTP
	85℃
	85℃

	输出温度系数

	电压
	100ppm/℃

	电流
	200ppm/℃

	回读值温度系数

	电压
	100ppm/℃

	电流
	200ppm/℃

	显示

	显示类型
	2.8英寸的彩色液晶显示（IPS屏）

	显示分辨率
	240水平 × 320垂直像素

	显示色彩
	65536色，TFT

	环境条件

	温度
	工作温度：0℃～40℃
存贮温度：-20℃～60℃

	相对湿度
	≤90%RH；无凝结

	高度
	2,000 米

	冷却方法
	智能风机控制

	其他

	通讯接口
	[bookmark: _GoBack]USB通讯，LAN通讯（选配），DB9:RS232（选配），兼容SCPI通讯协议

	尺寸
	82mm（宽）× 142mm（高）×226mm（深）

	重量
	约1.6公斤
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