SPM 系列简易源表技术规格
仪器必须在规定的操作温度下连续运行 30 分钟以上，才能达到以下规格标准：
电源参数
	规格
	SPM3051
	SPM6053
	SPM3103
	SPM6103
	SPM8104
	SPM8205

	输入特性

	电源电压
	110Vac±10%或 220Vac±10% ，请根据仪器后面板电源输入插座左方的标识进行供电
	100V ~ 240V

	输入频率
	50~60Hz
	50~60Hz
	50~60Hz
	50~60Hz
	45~65Hz
	45~65Hz

	输入保险丝
	[bookmark: _GoBack]250V,F5A
	250V,F10A
	250V,F10A
	250V,F10A
	250V,F10A
	250V,F10A

	额定输出

	电压
	0~30V
	0~60V
	0~30V
	0~60V
	0~80V
	0~80V

	电流
	0~5A
	0~5A
	0~ 10A
	0~ 10A
	0~10A
	0~20A

	功率
	150W
	300W
	300W
	300W
	400W
	500W

	调整率(CV)

	负载
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤20mV
	≤20mV

	电源
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV

	调整率(CC)

	负载
	≤30mA
	≤30mA
	≤30mA
	≤30mA
	≤10mA
	≤10mA

	电源
	≤20mA
	≤20mA
	≤20mA
	≤20mA
	≤10mA
	≤10mA

	涟波&噪声(噪声带宽 20MHz,涟波带宽 1MHz,输出端加 10uF 电解电容并联 0.1uF 瓷片电容进行测试)

	电压
(Vp-p)
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤50mV
	≤50mVp-p
	≤50mVp-p

	电压
(rms)
	≤3mV
	≤3mV
	≤3mV
	≤5mV
	≤15mA
	≤15mA

	设定解析度

	电压
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV

	电流
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA

	回读解析度

	电压
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV

	电流
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA

	设定精确度

	电压
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±30mV
	≤0.05%±20mV
	≤0.05%±20mV

	电流
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.05%±10mA
	≤0.05%±20mA

	回读精确度

	电压
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±20mV
	≤0.1%±30mV
	≤0.05%±20mV
	≤0.05%±20mV

	电流
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.1%±10mA
	≤0.05%±10mA
	≤0.05%±20mA

	响应时间

	瞬态恢复时间
（10%~90%额定负载）
	≤1ms
	≤5.0ms

	保护功能

	OVP
	0~31V
	0~61V
	0~31V
	0~61V
	0~85V
	0~85V

	OCP
	0~5.1A
	0~5.1A
	0~ 10.1A
	0~ 10.1A
	0~11A
	0~21A

	OTP
	85℃
	85℃
	85℃
	85℃
	85℃
	85℃

	输出温度系数

	电压
	100ppm/℃

	电流
	200ppm/℃

	回读值温度系数

	电压
	100ppm/℃

	电流
	200ppm/℃


万用表参数
	特性
	说明

	数字显示
	4½位（最大读数 20000）

	测量
	电压、电流、电阻、电容、二极管、通断

	输入阻抗
	≥10 MΩ

	二极管
	0~2V

	
	量程
	精度

	直流电压
	200.00mV
	±(0.3%+10dig)

	
	2.0000V/20.000V/200.00V
	±(0.3%+5dig)

	
	1000.0V
	

	交流电压
	200.00mV /2.0000V/20.000V/200.00V
	±(0.8%+10dig)

	
	750V
	±( 1.0%+10dig)

	直流电流
	200.00mA
	±(0.8%+10dig)

	
	10.000A
	±(2.5%+10dig)

	交流电流
	200.00mA
	±(1.0%+10dig)

	
	10.000A
	±(2.8%+10dig)

	电阻
	200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/
200.00kΩ/2.0000MΩ
	±(0.8%+10dig)

	
	20.000MΩ
	±(1.0%+3dig)

	
	100.00MΩ
	±(5.0%+10dig)

	电容[1]（F）
	20.000nF/200.00nF/2.0000uF/
20.000uF/200.00uF/2.0000mF
	±(3.0%+10dig)

	频响（Hz）
	（40 - 1000）Hz
	


[1] 交流电压/电流、电容测量时，准确度保证范围为 5% 至 100% 量程。
其它

	显示

	显示类型
	2.8 英寸的彩色液晶显示

	显示分辨率
	240 水平 × 320 垂直像素

	显示色彩
	65536 色，TFT

	环境条件

	温度
	工作温度：0℃~40℃
存贮温度：-20℃~60℃

	相对湿度
	≤90%RH；无凝结

	高度
	2,000 米

	冷却方法
	风扇冷却，温度智能转速控制

	其他

	通讯接口
	提供USB，LAN（选配）和RS232（选配）三种可选择的接口，兼容SCPI通讯协议

	USB 充电接口
	5V/ 1A 充电

	尺寸
	82mm（宽）× 142mm（高）×226mm（深）

	重量
	约 1.5 公斤
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