SPM 系列简易源表技术规格

仪器必须在规定的操作温度下连续运行 30 分钟以上，才能达到以下规格标准：

电源参数

| 规格 | SPM3051 | SPM6053 | SPM3103 | SPM6103 | SPM8104 | SPM8205 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入特性 |  |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | 110Vac±10%或 220Vac±10% ，请根据仪器后面板电源输入插座左方的标识进行供电 |  |  |  | 100V ~ 240V |  |
| 输入频率 | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 45~65Hz | 45~65Hz |
| 输入保险丝 | 250V,F5A | 250V,F10A | 250V,F10A | 250V,F10A | 250V,F10A | 250V,F10A |
| 额定输出 |  |  |  |  |  |  |
| 电压 | 0~30V | 0~60V | 0~30V | 0~60V | 0~80V | 0~80V |
| 电流 | 0~5A | 0~5A | 0~ 10A | 0~ 10A | 0~10A | 0~20A |
| 功率 | 150W | 300W | 300W | 300W | 400W | 500W |
| 调整率(CV) |  |  |  |  |  |  |
| 负载 | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤20mV | ≤20mV |
| 电源 | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV |
| 调整率(CC) |  |  |  |  |  |  |
| 负载 | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mA | ≤10mA | ≤10mA |
| 电源 | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mA | ≤10mA | ≤10mA |
| 涟波&噪声(噪声带宽 20MHz,涟波带宽 1MHz,输出端加 10uF 电解电容并联 0.1uF 瓷片电容进行测试) |  |  |  |  |  |  |
| 电压 (Vp-p) | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤50mV | ≤50mVp-p | ≤50mVp-p |
| 电压 (rms) | ≤3mV | ≤3mV | ≤3mV | ≤5mV | ≤15mA | ≤15mA |
| 设定解析度 |  |  |  |  |  |  |
| 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| 回读解析度 |  |  |  |  |  |  |
| 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| 设定精确度 |  |  |  |  |  |  |
| 电压 | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±30mV | ≤0.05%±20mV | ≤0.05%±20mV |
| 电流 | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.05%±10mA | ≤0.05%±20mA |
| 回读精确度 |  |  |  |  |  |  |
| 电压 | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±30mV | ≤0.05%±20mV | ≤0.05%±20mV |
| 电流 | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.1%±10mA | ≤0.05%±10mA | ≤0.05%±20mA |
| 响应时间 |  |  |  |  |  |  |
| 瞬态恢复时间 （10%~90%额定负载） | ≤1ms |  |  |  | ≤5.0ms |  |
| 保护功能 |  |  |  |  |  |  |
| OVP | 0~31V | 0~61V | 0~31V | 0~61V | 0~85V | 0~85V |
| OCP | 0~5.1A | 0~5.1A | 0~ 10.1A | 0~ 10.1A | 0~11A | 0~21A |
| OTP | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
| 输出温度系数 |  |  |  |  |  |  |
| 电压 | 100ppm/℃ |  |  |  |  |  |
| 电流 | 200ppm/℃ |  |  |  |  |  |
| 回读值温度系数 |  |  |  |  |  |  |
| 电压 | 100ppm/℃ |  |  |  |  |  |
| 电流 | 200ppm/℃ |  |  |  |  |  |

万用表参数

| 特性 | 说明 |  |
| --- | --- | --- |
| 数字显示 | 4½位（最大读数 20000） |  |
| 测量 | 电压、电流、电阻、电容、二极管、通断 |  |
| 输入阻抗 | ≥10 MΩ |  |
| 二极管 | 0~2V |  |
|  | 量程 | 精度 |
| 直流电压 | 200.00mV | ±(0.3%+10dig) |
|  | 2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.3%+5dig) |
|  | 1000.0V |  |
| 交流电压 | 200.00mV /2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.8%+10dig) |
|  | 750V | ±( 1.0%+10dig) |
| 直流电流 | 200.00mA | ±(0.8%+10dig) |
|  | 10.000A | ±(2.5%+10dig) |
| 交流电流 | 200.00mA | ±(1.0%+10dig) |
|  | 10.000A | ±(2.8%+10dig) |
| 电阻 | 200.00Ω/2.0000kΩ/20.000kΩ/ 200.00kΩ/2.0000MΩ | ±(0.8%+10dig) |
|  | 20.000MΩ | ±(1.0%+3dig) |
|  | 100.00MΩ | ±(5.0%+10dig) |
| 电容[1]（F） | 20.000nF/200.00nF/2.0000uF/ 20.000uF/200.00uF/2.0000mF | ±(3.0%+10dig) |
| 频响（Hz） | （40 - 1000）Hz |  |

- 交流电压/电流、电容测量时，准确度保证范围为 5% 至 100% 量程。

其它

| 显示 |  |
| --- | --- |
| 显示类型 | 2.8 英寸的彩色液晶显示 |
| 显示分辨率 | 240 水平 × 320 垂直像素 |
| 显示色彩 | 65536 色，TFT |
| 环境条件 |  |
| 温度 | 工作温度：0℃~40℃ 存贮温度：-20℃~60℃ |
| 相对湿度 | ≤90%RH；无凝结 |
| 高度 | 2,000 米 |
| 冷却方法 | 风扇冷却，温度智能转速控制 |
| 其他 |  |
| 通讯接口 | 提供USB，LAN（选配）和RS232（选配）三种可选择的接口，兼容SCPI通讯协议 |
| USB 充电接口 | 5V/ 1A 充电 |
| 尺寸 | 82mm（宽）× 142mm（高）×226mm（深） |
| 重量 | 约 1.5 公斤 |

- V1.1.1