SPS系列单路输出电源技术规格

仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：

| 型号 | SPS3051 | SPS6051 | SPS3081 | SPS6081 | SPS8081 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入特性 |  |  |  |  |  |
| 电源电压 | 110Vac±10%或220Vac±10%（请根据仪器后面盖识别供电） | 85V-265V |  |  |  |
| 输入频率 | 50-60Hz | 45~65Hz |  |  |  |
| 满载输入电流 | ≤ 3A | ≤ 3A | ≤ 3A | ≤ 3A | ≤ 3A |
| 空载输入电流 | ≤300mA | ≤300mA | ≤300mA | ≤300mA | ≤300mA |
| 输入保险丝 | 250V,F5A | 250V,F5A | 250V,F5A | 250V,F5A | 250V,F5A |
| 额定输出 |  |  |  |  |  |
| 电压 | 0~30V | 0~60V | 0~30V | 0~60V | 0~80V |
| 电流 | 0~5A | 0~5A | 0~8A | 0~8A | 0~8A |
| 功率 | 150W | 150W | 120W | 120W | 120W |
| 效率（110Vac,额定负载） | 82% | 84.27% | 82% | 82% | 82% |
| 效率（220Vac,额定负载） | 88% | 87.21% | 88% | 88% | 88% |
| 调整率（CV） |  |  |  |  |  |
| 负载 | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV |
| 电源 | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV | ≤20mV |
| 调整率（CC） |  |  |  |  |  |
| 负载 | ≤30mV | ≤30mA | ≤30mA | ≤30mV | ≤30mV |
| 电源 | ≤20mV | ≤20mA | ≤20mA | ≤20mV | ≤20mV |
| 涟波&噪声（噪声带宽20MHz,涟波带宽1MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试） |  |  |  |  |  |
| 电压（Vp-p） | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV | ≤30mV |
| 电压（rms） | ≤5mV | ≤4mV | ≤5mV | ≤10mV | ≤10mV |
| 电流（Ap-p） | ≤10mA | ≤10mA | ≤10mA | ≤20mA | ≤20mA |
| 设定解析度 |  |  |  |  |  |
| 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| 回读解析度 |  |  |  |  |  |
| 电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV |
| 电流 | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| 设定解析度 |  |  |  |  |  |
| 电压 | ≤0.05%±20mV | ≤0.05%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV |
| 电流 | ≤0.05%±20mA | ≤0.05%±20mA | ≤0.2%±20mA | ≤0.1%±20mA | ≤0.1%±20mA |
| 回读解析度 |  |  |  |  |  |
| 电压 | ≤0.05%±20mV | ≤0.05%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV | ≤0.1%±20mV |
| 电流 | ≤0.05%±20mA | ≤0.05%±20mA | ≤0.2%±20mA | ≤0.1%±20mA | ≤0.1%±20mA |
| 响应时间 |  |  |  |  |  |
| 瞬态恢复时间 （50%~100%额定负载） | ≤1.0ms |  |  |  |  |
| 保护功能 |  |  |  |  |  |
| OVP | 0~32V | 0~62V | 0~32V | 0~62V | 0~82V |
| OCP | 0~5.2A | 0~5.2A | 0~8.2A | 0~8.2A | 0~8.2A |
| OTP | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ | 85℃ |
| 输出温度系数 |  |  |  |  |  |
| 电压 | 100ppm/℃ |  |  |  |  |
| 电流 | 200ppm/℃ |  |  |  |  |
| 回读值温度系数 |  |  |  |  |  |
| 电压 | 100ppm/℃ |  |  |  |  |
| 电流 | 200ppm/℃ |  |  |  |  |
| 显示 |  |  |  |  |  |
| 显示类型 | 2.8英寸的彩色液晶显示 |  |  |  |  |
| 显示分辨率 | 240水平 × 320垂直像素 |  |  |  |  |
| 显示色彩 | 65536色，TFT |  |  |  |  |
| 环境条件 |  |  |  |  |  |
| 温度 | 工作温度：0℃～40℃ 存贮温度：-20℃～60℃ |  |  |  |  |
| 相对湿度 | ≤90%RH；无凝结 |  |  |  |  |
| 高度 | 2,000 米 |  |  |  |  |
| 冷却方法 | 自然冷却 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 通讯接口 | USB通讯，兼容SCPI通讯协议 |  |  |  |  |
| 尺寸 | 82mm（宽）× 142mm（高）×226mm（深） |  |  |  |  |
| 重量 | 约1.8公斤 |  |  | 约1.3公斤 |  |

V1.1.1