SPS系列单路输出电源技术规格
仪器必须在规定的操作温度下连续运行30分钟以上，才能达到以下规格标准：
	型号
	SPS3051
	SPS6051
	SPS3081
	SPS6081
	SPS8081

	输入特性                                                                                     

	电源电压
	110Vac±10%或220Vac±10%（请根据仪器后面盖识别供电）
	85V-265V

	输入频率
	50-60Hz
	45~65Hz

	满载输入电流
	≤ 3A
	≤ 3A
	≤ 3A
	≤ 3A
	≤ 3A

	空载输入电流
	≤300mA
	≤300mA
	≤300mA
	≤300mA
	≤300mA

	输入保险丝
	250V,F5A
	250V,F5A
	250V,F5A
	250V,F5A
	250V,F5A

	额定输出                                                                                            

	电压
	0~30V
	0~60V
	0~30V
	0~60V
	0~80V

	电流
	0~5A
	0~5A
	0~8A
	0~8A
	0~8A

	功率
	150W
	150W
	120W
	120W
	120W

	效率（110Vac,额定负载）
	82%
	82%
	82%
	82%
	82%

	效率（220Vac,额定负载）
	88%
	88%
	88%
	88%
	88%

	调整率（CV）			

	负载
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV

	电源
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV
	≤20mV

	调整率（CC）		

	负载
	≤30mV
	≤30mA
	≤30mA
	≤30mV
	≤30mV

	电源
	≤20mV
	≤20mA
	≤20mA
	≤20mV
	≤20mV

	涟波&噪声（噪声带宽20MHz,涟波带宽1MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试）

	电压（Vp-p）
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV
	≤30mV

	电压（rms）
	≤5mV
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	≤5mV
	≤10mV
	≤10mV

	电流（Ap-p）
	≤10mA
	≤10mA
	≤10mA
	≤20mA
	≤20mA

	设定解析度

	电压
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV

	电流
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA

	回读解析度

	电压
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV
	10mV

	电流
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA
	1mA

	设定解析度

	电压
	≤0.05%+20mV
	≤0.05%+20mV
	≤0.1%+20mV
	≤0.1%+20mV
	≤0.1%+20mV

	电流
	≤0.05%+20mA
	≤0.05%+20mA
	≤0.2%+20mA
	≤0.1%+20mA
	≤0.1%+20mA

	回读解析度

	电压
	≤0.05%+20mV
	≤0.05%+20mV
	≤0.1%+20mV
	≤0.1%+20mV
	≤0.1%+20mV

	电流
	≤0.05%+20mA
	≤0.05%+20mA
	≤0.2%+20mA
	≤0.1%+20mA
	≤0.1%+20mA

	响应时间

	瞬态恢复时间
（50%~100%额定负载）
	≤1.0ms

	保护功能

	OVP
	0~32V
	0~62V
	0~32V
	0~62V
	0~82V

	OCP
	0~5.2A
	0~5.2A
	0~8.2A
	0~8.2A
	0~8.2A

	OTP
	85℃
	85℃
	85℃
	85℃
	85℃

	输出温度系数

	电压
	100ppm/℃

	电流
	200ppm/℃

	回读值温度系数

	电压
	100ppm/℃

	电流
	200ppm/℃

	显示

	显示类型
	2.8英寸的彩色液晶显示

	显示分辨率
	240水平 × 320垂直像素

	显示色彩
	65536色，TFT

	环境条件

	温度
	工作温度：0℃～40℃
存贮温度：-20℃～60℃

	相对湿度
	≤90%RH；无凝结

	高度
	2,000 米

	冷却方法
	自然冷却

	其他

	通讯接口
	USB通讯，兼容SCPI通讯协议

	尺寸
	82mm（宽）× 142mm（高）×226mm（深）

	重量
	约1.9公斤
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